浅表探头参数

- 1.阵元：≥128阵元

- 2.频率范围：4~16MHZ

- 3.中心频率：≥7.5MHZ

- 4.成像宽度：≥46mm

- 5.检查范围：浅表，小器官，肌骨，血管等。

- 6.可支持功能：2D ；CDFI；PD；PW造影、弹性成像等。

- 7.支持的仪器型号：适用于开立P20型号彩超

- 8.探头接口：针式接口

- 9.工作方式：探头检查条件可预设，并以脏器图形化形式显示。

- 10、探头装机时，需开通相对应的软件功能。

- 11、探头应为全新未使用，装机时提供探头唯一识别码且原厂可查。

- 12、探头装机时，如设备软件版本不匹配，需将该设备的软件版本升级为不低于原版本且能保证探头和整机正常运行。

- 13、软件系统补丁：探头维保期内，探头有任何系统补丁，投标方需免费提供。

14.保修期：不少于1年